Kompaktná stolová váha série BW

Obsah:

1. Úvod	3

1.3 Bezpečnostné opatrenia	3

2. Inštalácia	4

2.1 Vybalenie	4

2.2 Ochrana pri preprave	4

2.3 Umiestnenie váhy	4

2.4 Vyrovnanie váhy	4

2.5 Sieť	5

2.6 Počiatočná kalibrácia	5

3. Prehľad funkcií a ovládania váhy	6

4. Obsluha	7

4.1 Zapnutie a vypnutie váhy	7

4.2 Manuálne tarovanie	7

4.3 Nulovanie	7

4.4 Nastavenie cieľových hodnôt pri Kontrolnom vážení	7

5. Nastavenia váhy	8

5.1 Prístup do režimu nastavenia užívateľa	8

5.1 Parametre nastavenia užívateľa	8

6. Kalibrácia a tesnenie	9

6.1 Kalibrácia	9

6.2 Úradné overenie	10

7. Čistenie a údržba	11

8. Problémy pri obsluhe	12

9. Technické údaje	13

9.1 Rozmery	13

1. Úvod

Tento manuál obsahuje inštrukcie na inštaláciu, obsluhu a údržbu Kompaktnej stolovej váhy série BW. Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte tento manuál.

1.1 Popis produktu

Kompaktná stolová váha série BW je ekonomická váha pre porciovanie, balenie a základné váženie určená pre mokré prostredie. So svojou utesnenou zabudovanou batériou, krytím IP65 a rýchlou aktualizáciou displeja, váhy BW ponúkajú mobilitu, trvanlivosť a vysokú produktivitu.

1.2 Hlavné vlastnosti

- Kapacita modelov: 1,5kg, 3kg, 6kg, 15kg

- Maximálna zobrazená rozlíšiteľnosť od 1:6000-7500

- Typ schválenej rozlíšiteľnosti 1:3000

- Vysoko- profilový ABS kryt, miska z nehrdzavejúcej ocele (miska sa môže umývať v umývačke)

- Ochrana IP65 proti vode a prachu

- 4 nastaviteľné vyrovnávajúce nožičky s integrovanou libelou v prednom paneli

- Jasný displej s červenou LED diódou: 6 číslic, 7 segmentov, 14 mm vysoké číslice

- 4- tlačidlový kontrolný panel: On/Off, Check, Tare, Zero

- 2 váhové jednotky: kg,g

- Indikátor stavu batérie

- Napájanie zo siete alebo nabíjateľná olovnatá batéria s 15 hodinovou výdržou

- Funkcie Kontrolného váženia Nad-Pod so zvukovým alarmom

## 1.3 Bezpečnostné opatrenia

Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Uistite sa, či sa dá AC adaptér pripojiť do siete.

- Uistite sa, že sieťový kábel nepredstavuje nebezpečie úrazu.

- Používajte iba schválené príslušenstvo a periférne zariadenia

- Používajte váhu iba za vhodných podmienok špecifikovaných v týchto inštrukciách.

- Pri čistení váhu odpojte zo siete.

- Nepoužívajte váhu vo výbušnom alebo nestálom prostredí.

- Váhu chráňte pred vodou alebo inými tekutinami.

- Váhu chráňte pred nárazmi.

- Servis môže vykonať iba poverená osoba.

2. Inštalácia

## 2.1 Vybalenie

Váhu rozbaľte a uistite sa, že sú pribalené nasledujúce komponenty:

- Váha BW

- Váhová miska

- AC-DC adaptér

- Návod na obsluhu

Baliaci materiál si uchovajte. Toto balenie zaisťuje ideálnu ochranu pri uchovávaní alebo preprave produktu.

## 2.2 Ochrana pri preprave

PRED POUŽITÍM VÁHY:

Odstráňte 3 ochranné transportné skrutky na podmiske, potom odstráňte 3 plastové vložky pod podmiskou. Pri preprave znova nainštalujte ochranné komponenty, aby ste zaistili vhodnú

ochranu.

## 2.3 Umiestnenie váhy

Váhu používajte na tvrdom, stabilnom povrchu. Vyhnite sa miestam s vysokým prúdením vzduchu, prachu, vibráciam, zdrojom tepla, prudkým zmenám tepla, priamemu slnečnému žiareniu alebo elektromagnetickým poliam.

## 2.4 Vyrovnanie váhy

Nastavte vyrovnávacie nožičky tak, aby bola bublina v strede libely (umiestnená na prednom paneli). Uistite sa, že je váha vyrovnaná pri každej zmene miesta.

DÔLEŽITÉ: Aby ste zaistili správne prúdenie vzduchu a minimalizovali kondenzáciu vo váhe, slabo odskrutkujte 2 zadné vyrovnávacie nožičky, potom vyrovnajte váhu ako pri normálnej obsluhe. Pri čistení váhy musia byť všetky vyrovnávacie nožičky pevne zaskrutkované, aby neprenikla voda do váhy.

## 2.5 Sieť

2.5.1 AC Sieť

Uistite sa, že napätie na váhe sa zhoduje s napätím vo vašej lokálnej sieti. Odpojte gumennú zátku naspodu váhy, pripojte adaptér do konektora a potom ho zapojte do elektrickej zásuvky.

Poznámka: Váhu pri čistení vypnite, odstráňte AC adaptér a konektor zavrite gumennou zátkou, aby ste zabránili prenikaniu vody do váhy.

2.5.2 Batéria

Váha sa začne pri pripojení AC adaptéru nabíjať a pri strate siete sa automaticky prepne na prevádzku z batérie. Na plné nabitie vydrží váha približne 50 hodín pri 15 hodinovom cykle nabíjania. Nenabíjajte nepretržite váhu viac ako 24 hodín.

Slabý stav batérie zobrazuje blikajúca LED dióda na indikátorom  .

Sieť alebo nabitú batérie zobrazuje svietiaca LED dióda na indikátorom .

Poznámky:

- Aby ste maximalizovali výdrž batérie, môžete nastaviť váhu na šetriaci režim ( na displeji sú zobrazené len bodky) po 2 minútach nečinnosti, alebo na automatické vypnutie po 15 minútach nečinnosti (Kapitola 5.2).

- Váhu môžete nabíjať len v suchom prostredí.

- Pri obsluhe vo vlhkom prostredí nasaďte na adaptér gumenný kryt.

- Keď sa nepoužíva váha počas 3 mesiacov, 3-krát ju plne nabite a vybite.

- Olovnatú batériu recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.

UPOZORNENIE: BATÉRIU MÔŽE VYMENIŤ LEN AUTORIZOVANÝ PREDAJCA OHAUS. PRI VÝMENE NESPRÁVNEHO TYPU BATÉRIE ALEBO NESPRÁVNOM ZAPOJENÍ MÔŽE VZNIKNÚŤ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.

## 2.6 Počiatočná kalibrácia

Pri prvom použití váhy sa odporúča urobiť kalibrácia rozsahu, aby ste zabezpečili presné výsledky váženia. Pred kalibráciou sa uistite, že máte správne kalibračné závažia. Pozrite si Kapitolu 6 proces kalibrácie rozsahu.

3. Prehľad funkcií a ovládania váhy

- Zapnutie váhy

- Dlhé stlačenie vypne váhu

- V režime Nastavenie, stlačenie  ″Yes″ akceptovanie/potvrdenie zobrazeného nastavenia

- V Kontrolnom režime, akceptovanie/potvrdenie zobrazenej hodnoty

- Vloží hmotnosť predmetu na miske ako hodnotu tary

- V režime Nastavenie, stlačenie  ″No″ prechod cez dostupné nastavenia

- V Kontrolnom režime, zvýšenie hodnoty vybranej číslice

- Vynulovanie displeja

- Keď je váha vypnutá, dlhým stlačením spolu s ON/OFF vstúpite do režimu nastavenia užívateľa

- V režime Nastavenie, ″Exit″ ukončenie nastavenia a prechod do ″Uložiť″

- V Kontrolnom režime, ukončenie nastavenia horných/spodných hodnôt a výstup do režimu váženia.

- Aktivuje nastavenie Kontrolného váženia

- V režime Nastavenie, ″Back″ prepnutie na predchádzajúci parameter

- V Kontrolnom režime, prechod na ďašiu číslicu

- LED kontrolka zobrazuje nulu

- LED kontrolka zobrazuje napájanie zo siete alebo plne nabitú batériu

- LED kontrolka zobrazuje hmotnosť, ktorá je menšia ako spodná hodnota

- LED kontrolka zobrazuje hmotnosť, ktorá je väčšia ako horná hodnota

- LED kontrolka zobrazuje slabý stav batérie

- LED kontrolka zobrazuje hodnotu Netto ( Brutto mínus Tara)

- LED kontrolka zobrazuje aktuálnu jednotku váženia

4. Obsluha

## 4.1 Zapnutie a vypnutie váhy

Keď máte váhu vypnutú, stlačením tlačidla ON/OFF váhu zapnete. Pred zapnutím váhy sa uistite, že je miska prázdna. Pred použitím nechajte váhu 15-30 minút zapnutú, aby sa dostala do prevádzkovej teploty. Keď máte váhu zapnutú, dlhým stlačením tlačidla ON/OFF váhu vypnete.

## 4.2 Manuálne tarovanie

Položte kontajner na misku, potom stlačte TARE. Na displeji sa zobrazí netto hodnota ″0″ ako hodnota tary. Odstráňte kontajner a výsledná záporná hodnota bude hodnota tary. Stlačením TARE, keď je miska prázdna vymažete hodnotu tary.

## 4.3 Nulovanie

Stlačením ZERO vynulujete hmotnosť na displeji ( hmotnosť musí byť ±2% z kapacity váhy). Nula je zobrazená LED kontrolkou.

## 4.4 Nastavenie cieľových hodnôt pri Kontrolnom vážení

Porovnávanie hmotnosti predmetu s nastaveným Horným-Spodným rozsahom.

Aby ste aktivovali režim kontrolného váženia, pozrite si Kapitolu 5.2.

- Stlačením tlačidla CHECK zadáte Horné-Spodné (OVER – UNDER) hodnoty.

- Hodnota cieľovej limity ″OVER″ sa zobrazí prvá, s blikajúcou číslicou ( LED kontrolka ″OVER″ svieti).

- Zadajte požadovanú hodnotu limity ″OVER″, stlačením tlačidla TARE 0 9 zvýšite aktívnu číslicu alebo stlačením tlačidla CHECK prejdete na ďaľšiu číslicu.

- Stlačením tlačidla ON/OFF potvrdíte zobrazenú hodnotu a prejdete na cieľovú limitu ″UNDER″ ( LED kontrolka ″UNDER″ svieti).

- Zadajte požadovanú hodnotu limity ″UNDER″, stlačením tlačidla TARE 0 9 zvýšite aktívnu číslicu alebo stlačením tlačidla CHECK prejdete na ďaľšiu číslicu.

- Stlačením tlačidla ZERO potvrdíte zobrazenú hodnotu a vrátite sa režimu Kontrolného váženia.

Poznámky:

- LED kontrolky ″OVER″ alebo ″UNDER″ budú svietiť, keď hmotnosť predmetu položeného na misku je nad alebo pod nastavenými limitami.

- LED kontrolky ″OVER″ alebo ″UNDER″ budú svietiť súčasne, keď hmotnosť predmetu položeného na misku je v nastavených limitách.

- LED indikátor je doplnený výstražným zariadením (Kapitola 5.2).

- Horné-Spodné hodnoty sa pri vypnutí jednotky zachovajú.

- Horné-Spodné hodnoty sa pri zmene jednotky alebo nastavenia rozlíšenia nezachovajú.

5. Nastavenia váhy

## 5.1 Prístup do režimu nastavenia užívateľa

Keď je váha vypnutá, tlačte naraz ON/OFF a ZERO. Keď sa váha zapne, pustite ON/OFF pri stálom stláčaní ZERO pokiaľ sa nezobrazí ″SETUP″. Navigácia v režime nastavenia užívateľa:

- Stlačením ON/OFF-Yes potvrdíte zobrazené nastavenie

- Stlačením Tare-N′o prejdete cez dostupné nastavenia

- Stlačením ZERO-Exit ukončíte nastavenie a prejdete do ″Save″

- Stlačením CHECK-Back sa vrátite na predchádzajúci parameter

## 5.1 Parametre nastavenia užívateľa

| Parametre | Popis | Nastavenia |
| --- | --- | --- |
| S1 | Váha sa automaticky vypne po 15 minútach nečinnosti. | ON- zapnutie tejto funkcie. OFF- vypnutie tejto funkcie. |
| S2 | Váha sa po 2 minútach prepne do šetriaceho režimu. | ON- zapnutie tejto funkcie. OFF- vypnutie tejto funkcie. |
| S3 | Aktivácia kontrolného váženia a rozsahu upozornenia | 0- Kontrolný režim je vypnutý. Váha pípa keď je zobrazená hmotnosť: 1-...v nastavených Horných a Spodných hodnotách 2-...mimo rozsahu nastavených Horných a Spodných hodnôt 3-...v nastavených Horných a Spodných hodnotách (LED kontrolky Horné-Spodné hodnoty nesvietia v nastavenom rozsahu) 4-... mimo rozsahu nastavených Horných a Spodných hodnôt (LED kontrolky Horné-Spodné hodnoty nesvietia v nastavenom rozsahu) 5- Alarm je vypnutý (LED kontrolky Horné-Spodné hodnoty nesvietia v nastavenom rozsahu) 6- Alarm je vypnutý |
| S4 | Stupeň filtrácie | 0,1,2,3 (najväčšia filtrácia, dlhší čas stabilizácie) 4,5,6,7 (zhoduje sa s 0,1,2,3 ale s pomalšou aktualizáciou displeja) |
| S5 | Jednotka váženia | kg,g |
| S6 | Stupeň jasnosti LED | 0,1,2,3 |
| S7 | Typ displeja | OFF- zobrazuje hmotnosť nepretržite. ON- zobrazuje až stabilnú hodnotu. |
| S8 | Rozlíšenie | OFF- 3000 dielikov ON- 6000/7500 dielikov |

Poznámka: Hrubo vytlačené nastavenia sú prednastavené.

6. Kalibrácia a tesnenie

## 6.1 Kalibrácia

Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky kalibrujte váhu v pravidelných intervaloch. Zmeny teploty, vibrácie a zmeny nadmorskej výšky sú len pár dôvodov prečo potrebuje váha rekalibráciu.

Poznámka: Nasledujúci postup vyžaduje použitie nástrojov a kalibračných závaží. Keď neviete vykonať kalibráciu, kontaktujte autorizovaného predajcu Ohaus.

- Odstráňte batériu, aby ste sa dostali ku dvom kalibračným prepínačom umiestnených zospodu váhy, potom skratujte kalibračné prepínače (môžete použiť malý skrutkovač).

skrutky

Poznámka: Váhu nikdy nepoložte na misku alebo podmisku. Pri prístupe zospodu  váhy, položte váhu na stranu.

- ″SETUP″ potom sa na displeji zobrazí prvý parameter ″CtY″.

- Stlačením tlačidla ON/OFF-Yes prejdete cez nasledujúce parametre ″dEF NO″ ″S1″, ″S2″, ″S3″, ″S4″, ″S5″, ″S6″, ″dSP″, ″S8″, ″S9″, ″S10″, ″S11″, ″S12″, ″bAt″, ″GEO″.

Poznámka: Nemeňte nastavenia týchto parametrov. Tieto parametre sú určené iba pre autorizovaný servis.

- Potom sa na displeji zobrazí ″GEO″, ″CAL NO″. Stlačením tlačidla TARE-No prepnete nastavenie na ″CAL YES″.

- Na displeji sa zobrazí ″CAL YES″. Stlačením tlačidla ON/OFF-Yes vstúpite do kalibračného procesu.

- Na displeji sa zobrazí ″kg″. Toto je jednotka kalibrácie. Stlačením tlačidla ON/OFF-Yes potvrdíte jednotku a prejdete na ďalší parameter.

- Na displeji sa zobrazí ″xxxx″. Toto je plná kapacita váhy, kde: ″1500″=1,5 kg, 3000″=3 kg, 6000″=6 kg, 15000″=15 kg. Uistite sa, že zobrazená hodnota sa zhoduje s kapacitou modelu váhy, potom stlačením tlačidla ON/OFF-Yes potvrdíte kapacitu a prejdete na ďalší parameter.

- Na displeji sa zobrazí ″- - - - - -″. Uistite sa, že je miska prázdna a stabilná, potom stlačte tlačidlo ON/OFF-Yes. Displej odpočíta od 5 do 1, kým sa nastaví nula.

- Na displeji sa zobrazí ″xxxx″. Toto je kalibračný bod, ktorý sa zhoduje s 2/3 z hodnoty plnej kapacity váhy. Položte kalibračné závažie do stredu misky. Keď sa váha stabilizuje, stlačte tlačidlo ON/OFF-Yes. Displej odpočíta od 5 do 1, kým váha nastaví kalibračnú hmotnosť.

- Na displeji sa zobrazí ″xxxx″. Toto je kalibračný bod, ktorý sa zhoduje s plnou hodnotou  kapacity váhy. Položte kalibračné závažie do stredu misky. Keď sa váha stabilizuje, stlačte tlačidlo ON/OFF-Yes. Displej odpočíta od 5 do 1, kým váha nastaví kalibračnú hmotnosť.

- Keď bola kalibrácia úspešne vykonaná, na displeji sa zobrazí ″SAVE″. Odstráňte kalibračné závažie, potom stlačte tlačidlo ON/OFF-Yes. Váha zobrazí test a vráti sa do normálneho režimu váženia.

Poznámka: Stlačením tlačidla CHECK-Back prejdete kedykoľvek počas procesu kalibrácie na predchádzajúci parameter, alebo dlhým stlačením tlačidla ON/OFF vypnete váhu a prerušíte proces kalibrácie bez uloženia akýchkoľvek zmien.

## 6.2 Úradné overenie

Potom ako bola váha odskúšaná príslušným metrologickým orgánom, môže sa zaplombovať nasledujúcim spôsobom:

Drôtik s olovenou plombou.

Zabezpečte plombovaciu doštičku skrutkami, ktoré majú v hlave otvory. Drôtik pretiahnite otvormi v hlavách skrutiek a potom nasaďte olovenú plombu.

Skrutky s otvorom

Zabezpečovacia nálepka.

Zabezpečovaciu doštičku zaskrutkujte obyčajnými skrutkami so zapustenou hlavou a potom cez jednu skrutku prelepte zabezpečovaciu nálepku.

Zabezpečovacia nálepka

Zabezpečovacia doštička

7. Čistenie a údržba

Pri čistení a údržbe dodržujte bezpečnostné opatrenia

- Pred čistením vypnite váhu a vypojte ju zo siete.

- Neotvárajte váhu. Servis môže vykonať iba autorizovaná osoba.

- Neprevracajte váhu hlavou dole. Ak potrebujete prístup zospodu, položte váhu nabok.

- Neprenášajte váhu držaním za misku alebo podmisku. Použite držiaky na stranách krytu.

- Nedovoľte, aby sa do váhy dostala tekutina.

- Pri čistení váhy nepoužívajte vysoký tlak.

- Váhu pravidelne kontrolujte. Uistite sa, že na kryte, miske a podmiske sa nenachádzajú žiadne nečistoty.

- Povrch váhy pretrite handričkou namočenou vo vode alebo v stredne silnom čistiacom prostriedku (nepoužívajte kyseliny, zásady alebo silné rozpúšťadla alebo silné čistiace prostriedky).

- Zaskrutkujte pevne všetky štyri vyrovnávacie nožičky, aby ste počas čistenia zabránili vnikaniu vody do váhy. Po čistení a vrátení váhy späť do prevádzky nezabudnite povoliť dve zadné nožičky ( a nastaviť libelu), aby bolo zabezpečené správne prúdenie vzduchu a minimalizovala kondenzáciu vo vnútri váhy.

- Konektor uzavrite gumennou zátkou, aby do váhy neprenikla voda.

- Miska sa môže umyť aj v umývačke riadu. Všetky ostatné časti váhy sa nesmú.

8. Problémy pri obsluhe

V nasledujúcej tabuľke je zoznam problémov, možných príčin a odstránenie vzniknutých problémov. Keď problém pokračuje kontaktujte autorizovaného predajcu Ohaus.

| Problém | Možná príčina | Odstránenie problému |
| --- | --- | --- |
| Váha sa nedá zapnúť. | Váha nie je zapojená do siete Batéria je vybitá. | Overte pripojenie alebo napätie Zapojte váhu do siete a nabite batériu. Vymeňte batériu. |
| Batéria sa nedá plne nabiť. | Batéria je pokazená alebo jej skončila životnosť. | Dajte si batériu vymeniť autorizovaným dílerom. |
| Údaj na váhe sa nestabilizuje. | Nestabilné prostredie. Nečistota pod miskou. | Váhu vyrovnajte, aby stála stabilne. Uistite sa, že je miska voľná a dá sa s ňou voľne pohybovať. |
| Nepresné váženie. | Nesprávna kalibrácia. | Kalibrujte váhu so správnými kalibračnými závažiami. |
| Zobrazí sa ″nnnnn″ | Preťaženie: Náklad na váhe prekročil kapacitu váhy +9d. | Zredukujte náklad na miske. |
| Zobrazí sa ″uuuuu″ | Nedostatočné zaťaženie: Na miske nie je náklad, prekročená nula váhy -9d. | Na váhu nainštalujte misku. Váhu vynulujte. |
| Zobrazí sa ″------″ | Nestále prostredie. Nedá sa vynulovať. | Váhu vyrovnajte, aby stála stabilne. Nastavte vyrovnávacie nožičky. Odstráňte hmotnosť z misky, ktorá môže prekročiť rozsah nuly pred zapnutím váhy. |
| Zobrazí sa ″E 11″ | Chyba RAM. | Vypnite a zapnite váhu. |
| Zobrazí sa ″E 16″ | Chyba ROM. | Kalibrujte váhu. |
| Zobrazí sa ″E 18″ | Chyba EEPROM. | Dajte váhu do servisu. |
| Zobrazí sa ″E 48″ | Chyba nastavenia cieľovej hodnoty Kontrolného váženia. | Prekontrolujte nastavenie a zadajte správne horné a spodné hodnoty |
| Zobrazí sa ″Error″ | Chyba v softvére. | Vypnite a zapnite váhu. Vymeňte batériu. |

9. Technické údaje

## 9.1 Rozmery

Dôležitá informácia o úradne overiteľných váhových zariadeniach

|  | Váhové zariadenia overené u výrobcu majú na etikete na balení jednu z uvedených značiek a na typovom štítku nálepku zelené „M“. Takéto váhy sa môžu uviesť do prevádzky okamžite. Váhové zariadenia, ktoré sa musia overovať v dvoch krokoch, nemajú na typovom štítku nálepku zelené „M“ a na etikete na balení majú jednu z uvedených značiek. Druhý krok overenia musí vykonať oprávnená servisná organizácia autorizovaného zástupcu v rámci EÚ alebo príslušná národná metrologická organizácia. |
| --- | --- |

Prvý krok úradného overenia bol vykonaný u výrobcu. Obsahuje všetky skúšky podľa európskej normy EN 45501:1992, bod 8.2.2.

Ak národné predpisy stanovujú dobu platnosti overenia, užívateľ váhového zariadenia musí sledovať platnosť overenia a informovať príslušnú metrologickú organizáciu o nutnosti nového overenia.

|  | Odpad V súlade s Európskou smernicou 2002/96 EC o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) sa toto zariadenie nemôže likvidovať spolu s domovým odpadom. Týka sa to aj krajín mimo EU, v súlade s ich predpismi. Zariadenie likvidujte v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa životného prostredia. Ak máte nejaké otázky, spojte sa so zodpovedným pracovníkom distribútora, od ktorého ste zariadenie kúpili. Pri predaji tohto zariadenia (na osobné alebo profesionálne používanie), obsah týchto nariadení musí byť tiež dodržaný. Ďakujeme, že prispievate k ochrane životného prostredia. |
| --- | --- |

Certifikácia ISO 9001

V roku 1994 bol spoločnosti Ohaus Corporation, USA prepožičaný certifikát o registrácií podľa ISO 9001 od Bureau Veritus International (BVQI), ktorý potvrdzuje, že systém riadenia kvality Ohaus zodpovedá požiadavkám normy ISO 9001. Dňa 15. mája 2003 bola spoločnosť Ohaus Corporation, USA, znovu zaregistrovaná podľa normy ISO 9001:2000.

Záruka

Firma Ohaus ručí za materiálové chyby a výrobné chyby od dátumu dodávky až do vypršania záručnej doby. Počas záručnej doby firmy Ohaus podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení chybné komponenty za predpokladu, že výrobok bude vrátený firme Ohaus so zaplatenými dopravnými nákladmi.

Záruka sa nevzťahuje na prípady, kedy výrobok bol poškodený násilím alebo nedbanlivosťou, ak bol vystavený rádioaktívnemu alebo korozívnemu prostrediu, ak dovnútra vnikol cudzí predmet alebo poškodenie bolo spôsobené následkom zmien. Ak sa nevráti registračná záručná karta, záruka začína plynúť dňom expedície autorizovanému predajcovi. Firma Ohaus neposkytuje žiadnu ďalšiu záruku. Firma Ohaus nezodpovedá za následné škody.

Pretože záručné podmienky sú v každom štáte iné, podrobnosti vám poskytne váš miestny predajca Ohaus.

# Text boxes

Olovená plomba

Zabezpečovacia dostička